采购项目编号：**YNCG磋商（2020） 005**

**采购项目名称：干眼雾化治疗仪**

**竞争性磋商**

**文件**

**盐亭县人民医院**

**编制**

**中国·四川·绵阳**

**2020年11月**

因医院眼科业务发展，经会议讨论通过，拟对下列项目进行竞争性磋商采购。欢迎符合相应要求的供应商参加谈判，具体事项如下：

1. **采购项目内容**

**干眼雾化治疗仪 限价：50000元**

二、 **功能及技术参数要求**

**雾化技术参数**

一、超声雾化器

1、温度设置范围：30~45℃；

2、温度控制范围：30~45℃（可调节）；

3、温度异常报警显示功能；

★4、设备出雾口检测温度，保证出雾温度与实际显示温度相同。

★5、有超高温报警及保护功能，双温度探头监测温度，实时监控温度的高低，有效避免烫伤情况发生  
 ★7、主机超声工作频率：2.4MHz±10%

8、雾粒中位直径：4μm，直径小于5μm的雾粒百分比大于65%。  
 9、最大雾化率：≥1ml/min。  
 10、整机噪声：≤50dB（距离主机1m）。  
 11、具有定时功能  
 12、具有调节风量、雾量调试功能。  
 13、低水位停机功能，水槽内水位正常时面板水位灯变亮，水槽内水位过低时，面板水位灯熄灭，并停止雾化，重新加水至水槽水位线后将正常雾化。

14、有氧气预留口，可搭配制氧机输出氧气治疗

★15、时尚外观，一健控制风量、物量，便于用户操作

二．制氧机

★16、氧气流向：0.5-3L/min，出口标压力为零时的氧浓度（在初始15Min内，达到规定的浓度水平）氧流量0.5-3L/Min时，氧浓度93%±3%

17、整体噪声≤48db（A）

18、电源电压：220v 50HZ

19、输入功率：≤330VA

20、外形尺寸：≤43\*31\*56（cm）

21、重量：18.5kg-20kg

22、断电报警：当制氧机断电时，发出警报。

★23、低浓度报警：当浓度小于82%时，发出警报

**三、商务要求：**

**（一）供货要求**

1、投标人负责产品安装、调试，直至采购人能正常使用，所需的一切材料、备件、专业工具均由投标人负责提供。投标人应向采购人提供产品安装、维修所需的专用工具和仪器，所涉及的价格包括在报价总价格中。

2、货物到交货地点现场后，投标人接到采购人通知后到达交货地点现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价总价格中。

3、投标人应就产品的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训。产品安装调试完毕后，投标人应对采购人操作人员进行现场培训，直至采购人的技术人员能独立操作。

4必须保证提供的货物(包括零部件)是全新的、未使用过的，具有稳定性、可靠性、安全性，并完全符合国家、行业规定的质量、规格和性能要求等技术标准。

**（二）售后服务要求**

1、提供有关资料及售后服务承诺。

2、所投标产品质保期至少1年半，即质保期自采购人验收合格签字起至少12个月内连续运转良好。

3、质保期内投标人应免费负责产品维护、维修及抢修。2小时内作出响应，如2小时内无法电话解决问题，投标人维修工程师必须在接到故障报告后24小时内到达采购人现场修理和更换零件。

4、投标人在国内应有售后服务人员及电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话。

5、提供技术培训服务、质量保障措施。

6、能提供同款整套备用新机作为应急处理方式。

**（三）付款方式**

设备安装完毕验收合格一周后付合同金额的95%，剩余合同金额的5%作为质保金，待质保期满后付清。

**四、采购方式**采取竞争性磋商方式，在密封报价的基础上，进行一轮或多轮磋商。

**五、评定方式**：经磋商后的综合评分法。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素  及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价30%  （共同评分因素） | 30分 | 以本次有效投标人中的最低投标报价为基准价，报价得分=(基准价／投标报价) ×30分 |  |
| 2 | 参数要求50%  （技术类评分因素） | 50分 | 完全满足 “参数要求”的得50分；带“★”项的要求每有一项负偏离的扣6分，未带“★”项的每有一项负偏离的扣2分，直至该项分值扣完为止。 | 1、针对带“★”项的参数要求，投标人需在投标文件中提供产品彩页、技术资料或检测报告予以佐证，不提供或提供的证明材料不满足参数要求的视为负偏离。  2、针对未带“★”项的参数要求，投标人仅需在投标文件中进行响应，不响应或不满足的视为负偏离。 |
| 3 | 业绩2% | 2分 | 供应商或生产厂家自2017年以来类似项目案例，提供一个得2分，本项最多得2分。 | 提供合同或中标（成交）通知书复印件加盖供应商鲜章。 |
| 4 | 售后服务12% | 12分 | 完全满足招标文件售后服务要求得12分，不提供或提供不齐全的不得分。 |  |
| 5 | 信誉  4% | 4分 | （1）提供投标产品相关专利证书或获奖证书的得2分，未提供的不得分。  （2）供应商有“优秀企业”称号的得2分，未提供的不得分。 | 提供相关证明材料复印件加盖供应商鲜章。 |
| 6 | 投标文件的规范性2%  （共同评分因素） | 2分 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；每有一项细微偏差的扣1分，直至该项分值扣完为止。 |  |

**六、供应商必须具备的资格条件**：

1.具有独立承担民事责任的能力，供应商为企业（包括合伙企业）、个体工商户的,应提供工商营业执照或提供由市场监管部门核发的法人或者其他组织统一社会信用代码的营业执照（扫描件）；供应商属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，提供企业分支机构营业执照或统一社会信用代码的营业执照（扫描件）。

2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函（原件扫描件）；

3.具有良好的商业信誉和健全的会计制度。1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺（原件扫描件）；2、健全的财务会计制度（扫描件，加盖供应商鲜章）。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。1、 缴纳税收的证明材料：

供应商提供2020年 1月1日至今任意一个月缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件（注：缴纳税收的证明材料复印件扫描件，存在困难的可以提供承诺函原件扫描件加盖供应商鲜章。）

2、 缴纳社会保障资金的证明材料：

供应商提供 2020 年 1月1日至今任意一个月缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件（注：缴纳社会保障资金的证明材料复印件扫描件，存在困难的可以提供承诺函原件扫描件加盖供应商鲜章。）

5.三年内在经营活动中没有重大违法记录。供应商在参加本次政府采购活动时做出书面声明（原件扫描件，格式见附件）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

**七、磋商文件（正本一份，副本二份，需密封）**

1.报价（包括竞标人完成本项目所需的一切费用，分项单价以及总价）。

2.营业执照正副本。

3.法定代表人参加磋商需提供法定代表人身份证明复印件；非法定代表人参加的，提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人和授权代表身份证明复印件。

4.投标人按照招标项目的技术指标、参数和技术要求做出技术应答。投标人的技术应答包括但不限于下列内容：（1）投标产品的品牌、型号、配置；（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证），技术参数差异偏离情况；（3）技术方案、项目实施方案；（4）投标产品技术参数表；（5）产品彩页资料。

5.公司情况介绍，服务承诺。

6.其他投标人认为需要提供的文件和资料。

**八、报名时间：**2020年11月19日至2020年11月25日17：00.

**九、报名方式：**邮箱报名：496919275@qq.com[需提供单位介绍信、经办人](mailto:496919275@qq.com(需提供经办人有)身份证扫描件。资料上须注明项目名称、项目编号和被介绍人身份证信息、联系方式及邮箱，同时加盖单位鲜章

**十、磋商时间：**2020年11月27日下午16：00（若有变动另行通知）迟到10分钟将被视为自动弃权。

**十一、磋商地点：**盐亭县人民医院行政办公楼5楼会议室

**十二、联系电话：**0816-7229049 、联系人：李老师

盐亭县人民医院

2020年11月19日